Performance Improvement of Arduino-Based Tachometer Calibration System Using PID, Adaptive Feedforward, and Multistage Digital Filtering

Ahmad Ridlo Hanifudin Tahier

Diponegoro University

Semarang

e-mail: ridlohanifudin@lecturer.undip.ac.id

Abstract—Kalibrasi tachometer merupakan proses penting untuk memastikan akurasi pengukuran kecepatan putaran motor atau mesin dalam satuan revolutions per minute (RPM). Namun, alat kalibrator tachometer yang umum digunakan masih memiliki keterbatasan dari segi ukuran, biaya, dan fleksibilitas penggunaan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji alat kalibrator tachometer portabel berbasis mikrokontroler Arduino Uno dengan sensor optocoupler sebagai pembaca kecepatan putaran motor DC. Sistem terdiri dari Arduino Uno, sensor optocoupler OMRON EE-SX672, motor DC RS795, driver motor BTS7960B, power supply 12 V, buck converter, potensiometer, dan LCD I2C 16×2 sebagai penampil nilai RPM. Metode penelitian meliputi perancangan perangkat keras, pemrograman sistem, pembacaan pulsa optocoupler, perhitungan RPM, pengaturan kecepatan motor berbasis PWM, serta validasi hasil pengukuran dengan tachometer digital standar. Pengujian dilakukan dalam tiga tahap untuk mengetahui peningkatan performa sistem. Pada pengujian pertama, sistem menggunakan lookup table feedforward, PID penuh, EMA 0,2, Moving Average 6 data, dan soft ramp PWM dasar. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem telah mampu mengikuti perubahan target RPM, tetapi masih terdapat overshoot pada RPM rendah, noise sensor, hunting PID, dan error yang relatif besar. Pada pengujian kedua, sistem dikembangkan menggunakan linear feedforward, boost PID, EMA 0,1, Moving Average 10 data, adaptive soft ramp PWM, dan minimum PWM protection. Metode ini mampu meningkatkan linearitas, mengurangi overshoot, menurunkan noise, serta membuat RPM lebih stabil dibandingkan pengujian pertama. Pada pengujian ketiga, sistem disempurnakan dengan adaptive feedforward, boost PID, EMA 0,1, Moving Average 10 data, filter khusus LCD, filtering bertingkat, dan optimasi PWM. Hasil pengujian ketiga menunjukkan performa terbaik, yaitu pembacaan RPM lebih stabil, error semakin kecil, dan nilai pembacaan alat hampir identik dengan tachometer standar. Secara keseluruhan, pengembangan metode kontrol dan filtering pada setiap tahap pengujian berhasil meningkatkan akurasi, kestabilan RPM, dan linearitas sistem. Dengan demikian, alat kalibrator tachometer berbasis Arduino Uno dan sensor optocoupler yang dikembangkan layak digunakan sebagai media kalibrasi tachometer portabel yang ekonomis, praktis, stabil, dan akurat untuk aplikasi lapangan

I. INTRODUCTION

Akurasi pengukuran kecepatan putaran merupakan salah satu aspek penting dalam sistem industri, otomotif, laboratorium, dan proses perawatan mesin. Kecepatan putaran biasanya dinyatakan dalam satuan revolutions per minute (RPM) dan diukur menggunakan tachometer. Dalam penerapannya, tachometer harus dikalibrasi secara berkala untuk memastikan bahwa nilai pengukuran yang dihasilkan tetap akurat dan dapat dipercaya. Ketidakakuratan pembacaan RPM dapat menyebabkan kesalahan dalam pemantauan kondisi mesin, pengaturan proses produksi, serta pengambilan keputusan teknis di lapangan. Pada praktiknya, alat kalibrator tachometer yang tersedia di industri umumnya masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti ukuran yang relatif besar, harga yang mahal, dan penggunaannya yang lebih banyak terbatas di ruang laboratorium. Kondisi tersebut menyulitkan proses kalibrasi ketika teknisi harus melakukan verifikasi langsung di lokasi kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan alat kalibrator tachometer yang bersifat portable, mudah digunakan, hemat biaya, dan tetap mampu menghasilkan nilai RPM yang stabil serta akurat. Laporan ini juga menegaskan bahwa permasalahan utama yang dihadapi adalah alat kalibrator yang besar, sulit dibawa ke lapangan, proses kalibrasi yang kurang praktis, serta perlunya alternatif kalibrator berbasis mikrokontroler yang fleksibel dan hemat biaya. Sistem berbasis mikrokontroler menjadi salah satu pendekatan yang potensial untuk menjawab kebutuhan tersebut. Arduino Uno dapat digunakan sebagai pengendali utama karena memiliki keunggulan berupa biaya rendah, fleksibilitas, kemudahan pemrograman, dan kompatibilitas dengan berbagai sensor. Sensor optocoupler dapat digunakan untuk mendeteksi pulsa dari objek berputar tanpa kontak langsung, kemudian sinyal tersebut diproses oleh Arduino untuk menghitung nilai RPM. Kombinasi Arduino Uno dan sensor optocoupler memungkinkan pengembangan alat kalibrator tachometer yang low cost, sederhana, portabel, dan sesuai untuk kebutuhan kalibrasi lapangan. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penggunaan Arduino, sensor optocoupler, PWM, dan sistem pengukuran kecepatan motor. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pengendalian motor, monitoring RPM, trainer pembelajaran, atau sistem pembacaan kecepatan putar, bukan pada pengembangan alat kalibrator tachometer portabel yang dapat digunakan langsung di lapangan. Dengan demikian, terdapat research gap pada pengembangan sistem kalibrasi tachometer yang menggabungkan aspek portabilitas, biaya rendah, pembacaan RPM yang stabil, serta validasi terhadap tachometer standar. Laporan ini juga menyebutkan bahwa aplikasi Arduino dan optocoupler secara khusus sebagai media kalibrasi tachometer portabel untuk lokasi kerja industri masih jarang ditemui. Tantangan lain dalam sistem kalibrator berbasis motor DC adalah menjaga kestabilan putaran agar nilai RPM dapat digunakan sebagai referensi kalibrasi. Pembacaan RPM dapat dipengaruhi oleh noise sensor, getaran motor, fluktuasi sinyal PWM, overshoot, dan respons kontrol yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi metode kontrol dan pengolahan sinyal untuk meningkatkan akurasi dan kestabilan sistem. Pada penelitian ini, sistem tidak hanya dirancang sebagai alat ukur RPM, tetapi juga dikembangkan sebagai media kalibrator tachometer melalui penerapan PID, feedforward, Exponential Moving Average, Moving Average Filter, adaptive feedforward, filtering bertingkat, dan optimasi PWM. Pengujian dilakukan dalam tiga tahap untuk mengevaluasi peningkatan performa sistem. Pengujian pertama menggunakan PID dasar, lookup table feedforward, EMA 0,2, Moving Average 6 data, dan soft ramp PWM dasar. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem telah mampu mengikuti target RPM, tetapi masih terdapat overshoot dan ketidakstabilan terutama pada RPM rendah. Pengujian kedua menggunakan linear feedforward, boost PID, EMA 0,1, Moving Average 10 data, adaptive soft ramp PWM, dan minimum PWM protection, sehingga linearitas dan kestabilan sistem meningkat. Pengujian ketiga menerapkan adaptive feedforward, filtering bertingkat, filter khusus LCD, dan optimasi PWM. Tahap ini menghasilkan performa terbaik dengan error yang kecil, kestabilan RPM yang lebih baik, serta linearitas mendekati sempurna terhadap tachometer standar. Berdasarkan gap tersebut, novelty dari penelitian ini terletak pada pengembangan alat kalibrator tachometer portabel berbasis Arduino Uno dan sensor optocoupler yang dirancang sebagai solusi low-cost field calibration, bukan hanya sebagai alat monitoring RPM. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi peningkatan performa sistem melalui tiga metode pengujian bertahap, mulai dari PID dasar, linear feedforward, hingga adaptive feedforward dengan filtering bertingkat dan optimasi PWM. Kontribusi utama penelitian ini adalah menghasilkan sistem kalibrator tachometer yang ekonomis, portabel, stabil, akurat, dan praktis digunakan untuk kalibrasi tachometer kontak maupun nonkontak di lapangan.

A. Penelitian Sebelumnya dari Jurnal/Publikasi Internasional Bereputasi

Beberapa penelitian internasional telah membahas pengukuran kecepatan putaran, tachometer, dan sistem kalibrasi RPM. Arif, Asghar, dan Sarwar (2014) dalam IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement mengembangkan metode pengukuran kecepatan dan kalibrasi tachometer menggunakan rotating magnetic field. Penelitian tersebut berhasil digunakan untuk mengukur kecepatan serta mengkalibrasi beberapa tachometer kontak dan nonkontak dengan akurasi tinggi. Namun, sistem yang dikembangkan menggunakan pendekatan medan magnet berputar, rangkaian tiga fasa, synchro, osiloskop digital, dan perangkat pengukuran yang relatif kompleks. Kekurangannya adalah sistem kurang sederhana, kurang low-cost, dan kurang cocok sebagai alat portabel lapangan berbasis mikrokontroler sederhana.  [1]

Cortés, Guevara, Rodríguez, dan Hernández Forero (2020) dalam Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM) membahas analisis ketidakpastian dominan pada kalibrasi optical tachometer. Penelitian ini penting karena menekankan bahwa kalibrasi tachometer optik tidak hanya membutuhkan pembacaan RPM, tetapi juga perlu memperhatikan komponen ketidakpastian pengukuran. Namun, fokus penelitian tersebut berada pada analisis metrologi dan uncertainty, bukan pada pengembangan alat kalibrator portabel yang murah dan mudah digunakan oleh teknisi lapangan. (dihilangkan)

Xin et al. (2025) dalam jurnal Sensors mengembangkan tachometer berbasis magnetoelectric composite untuk pengukuran kecepatan putaran pada rentang temperatur ekstrem. Penelitian tersebut menunjukkan performa stabil dan presisi pada rentang 480–1260 RPM, khususnya untuk lingkungan bersuhu ekstrem. Kekurangannya, sistem ini menggunakan material dan pendekatan sensor khusus sehingga lebih kompleks, belum berfokus pada alat kalibrator tachometer low-cost, dan rentang aplikasinya lebih diarahkan pada ketahanan lingkungan sensor daripada kalibrasi tachometer portable [2].

Li et al. (2019) dalam jurnal Sensors mengusulkan metode digital untuk pengukuran kecepatan rotasi menggunakan electrostatic sensor. Penelitian tersebut relevan karena membahas pentingnya pengukuran rotational speed untuk condition monitoring dan fault diagnosis pada peralatan industri. Namun, metode tersebut menggunakan sensor elektrostatik dan lebih berorientasi pada monitoring kondisi mesin, bukan pada pembuatan sumber putaran referensi untuk kalibrasi tachometer. Dengan demikian, penelitian tersebut belum menyelesaikan kebutuhan alat kalibrator RPM portabel berbasis mikrokontroler murah [3].

Azevedo et al. (2022) dalam jurnal Sensors membahas pengukuran kecepatan sudut berbasis event-based sensing, dengan tachometer optik yang bekerja melalui pantulan cahaya dari sumber cahaya ke sensor. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan optik dapat digunakan untuk pengukuran gerak rotasi. Namun, fokusnya bukan pada kontrol sumber putaran agar stabil untuk kalibrasi, melainkan pada metode pengukuran kecepatan sudut dan pergerakan. Kekurangan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan sistem yang tidak hanya membaca RPM, tetapi juga mampu menghasilkan RPM referensi yang stabil untuk menguji tachometer [4]r.

Nasir, Kasireddy, dan Singh (2017) dalam Engineering, Technology & Applied Science Research meneliti kontrol kecepatan motor DC secara real-time menggunakan model integer dan non-integer dengan sinyal PWM. Penelitian tersebut relevan untuk aspek kontrol motor karena membahas penggunaan PWM dan pengendali untuk menjaga kecepatan motor. Namun, sistem tersebut masih berfokus pada kontrol kecepatan motor, bukan pada fungsi kalibrasi tachometer. Dengan kata lain, penelitian tersebut belum mengintegrasikan motor DC, sensor RPM, pembanding tachometer standar, dan analisis error sebagai satu sistem kalibrator portable [5]

- B. Research gap and novelty

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi internasional sebelumnya telah membahas tiga area utama, yaitu kalibrasi tachometer presisi tinggi, pengukuran rotational speed berbasis sensor, dan kontrol kecepatan motor DC. Namun, masih terdapat celah penelitian. Pertama, sistem kalibrasi presisi tinggi umumnya kompleks dan kurang low-cost. Kedua, penelitian sensor rotational speed umumnya hanya berfungsi sebagai alat ukur atau monitoring, bukan sebagai kalibrator. Ketiga, penelitian kontrol motor DC umumnya hanya mengejar kestabilan kecepatan motor, tetapi belum diarahkan untuk menghasilkan sumber RPM referensi yang divalidasi terhadap tachometer standar. Alat yang dikembangkan dalam laporan ini menyelesaikan gap tersebut dengan merancang kalibrator tachometer portabel berbasis Arduino Uno dan sensor optocoupler OMRON EE-SX672. Sistem ini menggunakan motor DC RS795 sebagai sumber putaran, driver BTS7960B sebagai pengatur PWM, LCD I2C sebagai penampil RPM, serta metode PID, feedforward, EMA, Moving Average Filter, adaptive feedforward, filtering bertingkat, dan optimasi PWM. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada alat ukur RPM atau kontrol motor, alat ini dirancang sebagai media kalibrasi tachometer low-cost yang dapat menghasilkan putaran referensi, membaca RPM aktual, dan membandingkannya dengan tachometer standar. Pada laporan TA, sistem diuji dalam tiga tahap pengembangan untuk mengevaluasi peningkatan kestabilan, pengurangan overshoot, penurunan error, dan kesesuaian pembacaan terhadap tachometer standar. Kalimat novelty yang bisa dipakai: Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan alat kalibrator tachometer portabel berbiaya rendah berbasis Arduino Uno dan sensor optocoupler yang tidak hanya membaca RPM, tetapi juga menghasilkan sumber putaran referensi yang dikontrol menggunakan kombinasi PID, feedforward, adaptive filtering, dan optimasi PWM. Sistem ini menjembatani gap antara alat kalibrasi tachometer presisi tinggi yang kompleks dan mahal dengan kebutuhan kalibrasi lapangan yang praktis, ekonomis, dan mudah digunakan.

- 1. Grand Theory (Teori Dasar)

Teori dasar penelitian ini berlandaskan konsep kontrol motor DC dan pengukuran kecepatan putar secara digital. Motor DC dikendalikan menggunakan sinyal PWM (Pulse Width Modulation) yang diatur berdasarkan sinyal kendali dari mikrokontroler Arduino Uno . Nilai RPM dihitung dari pulsa yang dihasilkan sensor optocoupler OMRON EE-SX672, menggunakan rumus:

RPM=Jumlah Pulsa per Detik×60Pulses per Revolution (PPR)

Untuk meningkatkan kestabilan kecepatan dan mengurangi error, diterapkan PID control (Proportional, Integral, Derivative), serta metode filtering seperti Moving Average Filter (MAF) dan Exponential Moving Average (EMA). PID berfungsi menjaga kecepatan motor stabil terhadap set point, MAF mengurangi noise fluktuatif, dan EMA memberikan respons lebih cepat terhadap perubahan data terbaru . Kombinasi kontrol dan filtering ini menjadi fondasi teori yang memungkinkan alat menjadi sumber RPM referensi untuk kalibrasi tachometer.

- 2. State of the Art (Perkembangan Terkini)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Arduino dan optocoupler efektif digunakan untuk pengukuran kecepatan putar motor DC dengan biaya rendah. Beberapa studi relevan:

- Saputra (2018): Arduino Uno digunakan untuk mengatur PWM motor DC, menghasilkan putaran presisi, namun tidak fokus pada kalibrasi tachometer .

- Dody Susilo & Maghfiroh (2022): Sensor optocoupler dengan mikrokontroler ATmega menghasilkan error <5% pada RPM tinggi, tetapi sistem belum portable dan bukan kalibrator tachometer.

- K. Utomo et al. (2024): Konversi pulsa encoder ke tegangan untuk pembacaan RPM stabil, tetapi belum digunakan untuk verifikasi tachometer secara langsung.

- Pratama et al. (2024): Menggunakan logika fuzzy untuk kendali motor berbasis Arduino dan LabVIEW; fleksibel tapi bukan alat kalibrasi.

Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi Arduino dan sensor optocoupler telah terbukti efisien untuk pembacaan RPM, namun penerapannya sebagai kalibrator tachometer portable masih jarang .

- 3. Research Gap (Celah Penelitian)

Berdasarkan tinjauan di atas, beberapa celah penelitian dapat diidentifikasi:

- Sistem kalibrasi sebelumnya cenderung besar, mahal, dan berbasis laboratorium sehingga tidak praktis untuk verifikasi di lapangan.

- Alat ukur RPM berbasis Arduino dan optocoupler belum dikembangkan sebagai sumber putaran referensi untuk membandingkan dengan tachometer standar secara portable.

- Kontrol motor DC dan filtering data RPM belum terintegrasi secara optimal untuk menjaga kestabilan RPM rendah dan tinggi sekaligus mengurangi overshoot dan noise secara simultan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut, dengan membangun alat kalibrator tachometer yang portable, ekonomis, akurat, serta dapat digunakan langsung di lapangan oleh teknisi.

Tabel ringkasan penelitian terdahulu

| No | Peneliti & Tahun | Fokus Penelitian | Metode/Sensor | Hasil/Kelebihan | Kekurangan / Celah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saputra (2018) | Kendali kecepatan motor DC | Arduino + PWM | Putaran motor presisi | Tidak untuk kalibrasi tachometer |
| 2 | Dody Susilo & Maghfiroh (2022) | Sensor RPM berbasis ATmega | Optocoupler | Error <5% pada RPM tinggi | Tidak portable, bukan kalibrator |
| 3 | K. Utomo et al. (2024) | Konversi pulsa encoder ke tegangan | Rotary encoder | Pembacaan stabil dan mudah | Belum menguji tachometer |
| 4 | Pratama et al. (2024) | Kendali fuzzy motor DC | Arduino + LabVIEW | Fleksibel untuk kontrol motor | Fokus bukan kalibrasi tachometer |
| 5 | Penelitian TA ini (2026) | Kalibrator tachometer portable | Arduino + Optocoupler + PID + EMA + MAF | Akurasi tinggi, error <1%, linearitas baik, portable | Bisa dikembangkan lebih lanjut dengan fuzzy-PID / IoT |

Penelitian ini mengisi celah penelitian sebelumnya dengan mengembangkan sistem kalibrator tachometer portabel yang tidak hanya berfungsi sebagai pembaca RPM, tetapi juga sebagai sumber putaran referensi yang stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem menerapkan adaptive feedforward, multilevel filtering, dan optimasi PWM. Adaptive feedforward digunakan untuk memperkirakan nilai PWM awal berdasarkan target RPM, sehingga motor dapat mendekati set point sebelum dikoreksi oleh PID. Secara umum, nilai feedforward dapat dinyatakan dengan persamaan PWMff=a×RPMtarget+b. Namun, karena karakteristik motor DC tidak selalu linear pada seluruh rentang kecepatan, terutama pada RPM rendah, sistem dapat menggunakan pendekatan adaptif dengan dua persamaan feedforward berbeda untuk daerah RPM rendah dan RPM tinggi.

Selain pengendalian motor, kestabilan pembacaan RPM juga ditingkatkan melalui multilevel filtering. Data mentah dari sensor optocoupler terlebih dahulu diproses menggunakan Exponential Moving Average dengan persamaan RPMEMA(t)=αRPMraw(t)+(1-α)RPMEMA(t-1). Selanjutnya, data diperhalus menggunakan Moving Average Filter dengan persamaan RPMMAF(t)=1Ni=0N-1RPMEMA(t-i). Pada tahap akhir, filter khusus LCD dapat digunakan untuk memperhalus tampilan nilai RPM tanpa mengganggu proses kontrol utama. Pendekatan ini membuat pembacaan RPM lebih stabil, mengurangi noise sensor, dan membuat respons PID lebih tenang.

Optimasi PWM diterapkan untuk mengatur tegangan rata-rata motor melalui duty cycle. Hubungan antara PWM dan tegangan motor dapat dinyatakan dengan Vavg=PWMPWMmax×Vsupply. Nilai PWM kemudian diatur menggunakan soft ramp agar perubahan kecepatan motor berlangsung bertahap dan tidak menimbulkan overshoot. Kombinasi adaptive feedforward, PID, filtering bertingkat, dan optimasi PWM terbukti meningkatkan performa alat pada pengujian bertahap. Pengujian ketiga menghasilkan performa terbaik dengan error sebagian besar di bawah 1%, linearitas mendekati sempurna, serta kestabilan RPM yang lebih baik dibandingkan pengujian sebelumnya.

- III. METHODOLOGY

A. Experimental Design

This study was conducted using an experimental research approach to design, implement, and evaluate a portable tachometer calibrator based on an Arduino Uno microcontroller and an optocoupler sensor. The proposed system was developed to generate a stable rotational speed reference in revolutions per minute (RPM), which was then compared with a standard digital tachometer. The experiment focused on evaluating the stability, accuracy, and linearity of the generated RPM under three different control and filtering configurations.

The independent variables in this study were the target RPM values and the control methods applied to the DC motor. The control methods consisted of three testing stages: basic PID with lookup table feedforward, linear feedforward with improved filtering, and adaptive feedforward with multilevel filtering and PWM optimization. The dependent variables were the actual RPM measured by the proposed system, the RPM measured by the standard tachometer, percentage error, and RPM stability. The controlled variables included the DC motor type, optocoupler sensor, motor driver, power supply voltage, rotating disc, and testing procedure.

The experiment was conducted by setting several RPM target points and recording the RPM values obtained from the proposed calibrator and the reference tachometer. Each test point was measured repeatedly to obtain an average value and to reduce random measurement error. The testing process was performed in three stages to observe the improvement of the system performance after each modification of the control and filtering algorithm.

### B. Materials and Apparatus

The hardware used in this study consisted of an Arduino Uno R3 DIP as the main controller, an OMRON EE-SX672 optocoupler sensor as the rotational pulse detector, an RS795 DC motor as the rotational source, a BTS7960B motor driver as the PWM-based motor actuator, a 12 V 15 A power supply, an XL4015 buck converter, a 16×2 I2C LCD, a potentiometer, a perforated rotating disc, and a standard digital tachometer as the comparison instrument. The Arduino Uno was used to process pulse signals from the optocoupler, calculate RPM values, generate PWM signals, and display measurement results on the LCD. The optocoupler detected the pulses produced by the rotating disc, while the BTS7960B motor driver controlled the speed of the DC motor based on the PWM output from the Arduino. The main hardware components listed in the report include Arduino Uno R3 DIP, OMRON EE-SX672 optocoupler, RS795 DC motor, BTS7960B driver, digital tachometer, LCD I2C 16×2, 12 V power supply, XL4015 buck converter, and casing material.

The software used in this study was Arduino IDE. The program was developed to initialize the sensor and display, read pulse signals from the optocoupler, calculate RPM, apply control and filtering algorithms, and generate PWM output for motor speed regulation.

### C. System Block Diagram

The proposed system consisted of power supply, voltage converter, Arduino Uno, motor driver, DC motor, optocoupler sensor, LCD display, and standard tachometer. The 220 V AC source was converted into 12 V DC using a power supply. The 12 V output was used to supply the motor driver and was also reduced to 5 V using a buck converter to power the Arduino Uno and other low-voltage components. The Arduino Uno generated a PWM signal to the BTS7960B motor driver, which then controlled the speed of the DC motor. The optocoupler sensor detected the rotation of the perforated disc and sent pulse signals to the Arduino Uno. The calculated RPM value was displayed on the LCD and compared with the standard digital tachometer.

Fig. 1. Block diagram of the proposed portable tachometer calibrator.

Secara isi, gambar blok diagram bisa berisi alur berikut:

Power Supply 12 V → Buck Converter → Arduino Uno → PWM Motor Driver → DC Motor + Disc → Optocoupler Sensor → Arduino Uno → LCD Display

dan jalur pembanding:

Rotating Disc → Standard Digital Tachometer

### D. System Flowchart

The system operation began with the initialization of the Arduino Uno, optocoupler sensor, LCD display, and control variables. After initialization, the DC motor was activated and controlled using PWM. The optocoupler sensor detected pulses generated by the rotating disc. The number of pulses was read by the Arduino Uno within a certain sampling interval and converted into RPM. The calculated RPM was filtered, displayed on the LCD, and compared with the target RPM. If the motor was still active, the measurement process was repeated continuously. If the motor stopped, the system ended the measurement process.

The RPM calculation was performed using:

RPM=Np×60PPR

where Npis the number of pulses counted per second and PPRis the number of pulses per revolution. The report explains that the system flow includes motor activation, pulse reading from the optocoupler, RPM calculation using (Pulse×60)/PPR, and RPM display on the LCD.

Fig. 2. Flowchart of the proposed RPM measurement and control system.

### E. Experimental Procedure

The experimental procedure was divided into preparation, implementation, and testing stages.

First, the mechanical and electrical parts of the calibrator were assembled. The DC motor was installed on the mechanical frame, and a perforated disc was attached to the motor shaft. The optocoupler sensor was positioned near the rotating disc so that each hole or mark on the disc could be detected as a pulse. The Arduino Uno, BTS7960B motor driver, LCD I2C, potentiometer, power supply, and buck converter were wired according to the system schematic.

Second, the Arduino program was uploaded using Arduino IDE. The program was designed to read the optocoupler pulses, calculate RPM, apply filtering, generate PWM output, and display the RPM value on the LCD. Before testing, the system was checked to ensure that the sensor, motor driver, LCD, and power supply operated correctly.

Third, the tachometer calibration test was performed. The calibrator was turned on, and the motor speed was adjusted to several RPM target points. At each target point, the system was allowed to reach a stable condition. The RPM value displayed by the proposed system and the RPM value measured by the standard digital tachometer were recorded. The measurement was repeated at the same RPM point to obtain an average value.

The experiment was conducted using three testing scenarios.

In the first scenario, the system used lookup table feedforward, full PID control, EMA with a coefficient of 0.2, Moving Average with six data samples, and basic soft ramp PWM. This stage was used as the initial performance evaluation. The result showed that the system could follow the target RPM, but overshoot and fluctuation were still observed, especially at low RPM.

In the second scenario, the system was improved using linear feedforward, boost PID, EMA with a coefficient of 0.1, Moving Average with ten data samples, adaptive soft ramp PWM, and minimum PWM protection. This stage was intended to improve system linearity, reduce overshoot, and increase RPM stability.

In the third scenario, the system was further optimized using adaptive feedforward, boost PID, EMA with a coefficient of 0.1, Moving Average with ten data samples, LCD filtering, multilevel filtering, and PWM optimization. This configuration produced the best performance, with smaller error, better RPM stability, and a closer match between the proposed system and the standard tachometer. The report states that the first test used lookup table feedforward, full PID, EMA 0.2, and Moving Average 6 data; the second test used linear feedforward, boost PID, EMA 0.1, and Moving Average 10 data; while the third test used adaptive feedforward, boost PID, EMA 0.1, Moving Average 10 data, and LCD filter.

### F. Control Method

The motor speed was controlled using a combination of feedforward, PID, and PWM. Feedforward was used to estimate the initial PWM value based on the desired RPM target. PID control was then used to correct the remaining error between the target RPM and the actual RPM.

The error value was defined as:

e(t)=RPMtarget-RPMactual

The PID output was calculated as:

PWMPID=Kpe(t)+Ki∫e(t)dt+Kdde(t)dt

where Kp, Ki, and Kdare the proportional, integral, and derivative gains, respectively. The total PWM control signal was obtained from:

PWMtotal=PWMff+PWMPID

For the linear feedforward method, the PWM value was estimated as:

PWMff=a×RPMtarget+b

where ais the slope coefficient and bis the offset value. In the adaptive feedforward method, different feedforward equations were applied based on the RPM operating region:

PWMff=a1RPMtarget+b1,RPMtarget≤RPMlimita2RPMtarget+b2,RPMtarget>RPMlimit

This adaptive approach was used because the DC motor response is not fully linear across all RPM ranges. At low RPM, the motor is strongly affected by friction and minimum starting torque. At high RPM, the PWM requirement changes because the motor approaches its operating limit.

PWM optimization was applied to limit the output signal within the valid range of the Arduino and motor driver:

PWMoutput=0,PWMtotal<0PWMtotal,0≤PWMtotal≤255255,PWMtotal>255

The relationship between PWM and average motor voltage was expressed as:

Vavg=PWMPWMmax×Vsupply

where PWMmaxis 255 for an 8-bit Arduino PWM signal and Vsupplyis the motor supply voltage.

### G. Multilevel Filtering Method

Multilevel filtering was applied to reduce noise and fluctuation in the RPM measurement. The filtering process consisted of EMA, Moving Average Filter, and LCD filter.

The EMA filter was calculated using:

RPMEMA(t)=αRPMraw(t)+(1-α)RPMEMA(t-1)

where RPMraw(t)is the raw RPM value from the optocoupler, RPMEMA(t)is the filtered value, and αis the smoothing factor. A higher αgives a faster response but allows more noise, while a lower αproduces smoother data but slower response.

The Moving Average Filter was calculated using:

RPMMAF(t)=1Ni=0N-1RPMEMA(t-i)

where Nis the number of samples used in the moving average window.

For LCD smoothing, an additional filter was applied:

RPMLCD(t)=βRPMMAF(t)+(1-β)RPMLCD(t-1)

where RPMLCD(t)is the value displayed on the LCD and βis the LCD smoothing coefficient. This filter was used to make the displayed RPM more stable without disturbing the main control response.

The report explains that multilevel filtering made RPM readings more stable, reduced sensor noise, improved PID response, and produced smoother LCD readings.

### H. Data Analysis Method

The experimental data were analyzed by comparing the RPM value generated by the proposed system with the RPM value measured by the standard tachometer. The measured data were processed using average value, error difference, percentage error, and standard deviation.

The average RPM was calculated as:

RPM=1ni=1nRPMi

where nis the number of repeated measurements and RPMiis the RPM value obtained in the i-th measurement.

The absolute error between the proposed system and the tachometer was calculated as:

Error=∣RPMsystem-RPMtachometer∣

The percentage error was calculated as:

Error(%)=∣RPMsystem-RPMtachometer∣RPMtachometer×100%

The standard deviation was used to evaluate RPM stability:

SD=i=1n(RPMi-RPM)2n-1

A smaller standard deviation indicates better RPM stability. The linearity of the proposed system was evaluated by comparing the trend of the system RPM with the standard tachometer RPM. The third test showed the best performance, with most errors below 1%, including approximately 0.033% at 1000 RPM, 0.533% at 3000 RPM, and 1.008% at 4000 RPM.

### I. Summary of Testing Scenarios

TABLE I
COMPARISON OF TESTING METHODS

| Test Stage | Feedforward Method | PID Method | Filtering Method | Objective |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Test 1 | Lookup table feedforward | Full PID | EMA 0.2 + Moving Average 6 data | Initial system evaluation |
| Test 2 | Linear feedforward | Boost PID | EMA 0.1 + Moving Average 10 data | Improve linearity and stability |
| Test 3 | Adaptive feedforward | Boost PID | EMA 0.1 + Moving Average 10 data + LCD filter | Optimize accuracy, stability, and display smoothness |

The final configuration in the third test was selected as the best method because it produced higher accuracy, smaller error, better low-RPM stability, and closer agreement with the standard tachometer. Based on the overall test results, the proposed system was feasible to be used as a portable tachometer calibrator for contact and non-contact tachometer testing.

IV. RESULTS AND DISCUSSION

A. Experimental Results Overview

Pengujian sistem kalibrator tachometer dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan alat dalam menghasilkan pembacaan kecepatan putaran motor DC dalam satuan RPM secara stabil dan akurat. Parameter utama yang diamati meliputi nilai RPM aktual yang terbaca oleh sistem, nilai RPM pembanding dari tachometer standar, persentase error, kestabilan pembacaan, serta linearitas hubungan antara pembacaan sistem dan tachometer standar. Pengujian dilakukan dalam tiga tahap dengan metode kontrol dan filtering yang berbeda. Tahap pertama menggunakan lookup table feedforward, PID penuh, EMA 0.2, Moving Average 6 data, dan soft ramp PWM dasar. Tahap kedua menggunakan linear feedforward, boost PID, EMA 0.1, Moving Average 10 data, adaptive soft ramp PWM, dan minimum PWM protection. Tahap ketiga menggunakan adaptive feedforward, boost PID, EMA 0.1, Moving Average 10 data, LCD filter, multilevel filtering, dan optimasi PWM.

Secara umum, hasil pengujian menunjukkan adanya peningkatan performa dari pengujian pertama hingga pengujian ketiga. Pada pengujian pertama, sistem sudah mampu mengikuti perubahan target RPM, tetapi masih mengalami overshoot pada RPM rendah, noise sensor, hunting PID, dan error yang relatif besar. Pada pengujian kedua, linearitas dan kestabilan sistem meningkat setelah diterapkan linear feedforward dan filtering yang lebih halus. Pada pengujian ketiga, sistem menghasilkan performa terbaik dengan error yang lebih kecil, RPM rendah lebih stabil, dan pembacaan tachometer hampir identik dengan pembacaan sistem.

### B. Basic PID and Lookup Table Feedforward Test Result

Pengujian pertama dilakukan sebagai evaluasi awal terhadap performa sistem. Metode kontrol yang digunakan terdiri dari lookup table feedforward, PID penuh, EMA 0.2, Moving Average 6 data, dan soft ramp PWM dasar. Data hasil pengujian pertama ditunjukkan pada Table II.

TABLE II
BASIC PID AND LOOKUP TABLE FEEDFORWARD TEST RESULT

| Target RPM | System RPM | Standard Tachometer RPM | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 163.33 | 162.47 | Overshoot tinggi pada RPM rendah |
| 200 | 238.33 | 237.17 | Overshoot masih terlihat |
| 300 | 314.67 | 312.80 | Mulai mendekati target |
| 400 | 401.67 | 399.77 | Cukup stabil |
| 500 | 496.00 | 496.27 | Mendekati target |
| 600 | 600.67 | 597.80 | Cukup stabil |
| 700 | 697.67 | 697.43 | Stabil |
| 800 | 810.33 | 810.33 | Stabil |
| 900 | 927.00 | 923.10 | Terdapat deviasi |
| 1000 | 1039.33 | 1036.00 | Terdapat overshoot |
| 2000 | 2092.33 | 2083.67 | Deviasi meningkat |
| 3000 | 3100.67 | 3091.67 | Deviasi meningkat |
| 4000 | 4115.67 | 4099.33 | Deviasi meningkat |
| 5000 | 5083.00 | 5062.33 | Deviasi masih terlihat |

Berdasarkan Table II, sistem pada pengujian pertama telah mampu menghasilkan putaran yang mengikuti kenaikan target RPM secara umum. Hubungan antara RPM aktual dan tachometer standar juga menunjukkan kecenderungan linear. Namun, pada RPM rendah terjadi overshoot yang cukup besar. Sebagai contoh, pada target 100 RPM, sistem menghasilkan pembacaan sekitar 163 RPM. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem belum mampu mengatur putaran rendah secara presisi. Penyebab utama dari fenomena ini adalah adanya kebutuhan PWM minimum agar motor DC dapat mulai berputar, PID yang masih aktif penuh, filtering sensor yang belum cukup halus, serta feedforward yang masih menggunakan lookup table manual.

Dari sisi pembahasan teknis, overshoot pada RPM rendah dapat terjadi karena motor DC memiliki karakteristik nonlinier pada daerah start-up. Pada kondisi ini, torsi awal yang dibutuhkan untuk mengatasi gesekan statis lebih besar dibandingkan kondisi motor sudah berputar. Ketika PWM minimum diberikan terlalu tinggi, motor langsung berputar melebihi target. Selain itu, PID penuh dapat memperbesar sinyal koreksi ketika error awal masih besar. Akibatnya, sistem menjadi lebih agresif dan menghasilkan hunting atau fluktuasi RPM.

C. Linear Feedforward and Improved Filtering Test Result

Pengujian kedua dilakukan sebagai tahap pengembangan dari pengujian pertama. Pada tahap ini, sistem dikembangkan untuk meningkatkan linearitas, mengurangi overshoot, menurunkan noise sensor, dan memperbaiki kestabilan pembacaan RPM. Metode kontrol yang digunakan terdiri dari linear feedforward, boost PID, EMA 0.1, Moving Average 10 data, adaptive soft ramp PWM, dan minimum PWM protection. Data hasil pengujian kedua ditunjukkan pada Table III, yang diambil dari Tabel 4.2 Hasil Pengujian Kedua pada laporan. Grafik perbandingan nilai aktual alat terhadap target ditunjukkan pada Gambar 4.2, sedangkan grafik perbandingan nilai aktual alat terhadap tachometer standar ditunjukkan pada Gambar 4.3.

TABLE III

SECOND TEST RESULT USING LINEAR FEEDFORWARD AND IMPROVED FILTERING

| Target RPM | System RPM | Error Target-System | Error (%) | Standard Tachometer RPM | Error System-Tachometer | Error (%) | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 459.00 | 41.00 | 8.200% | 458.60 | 1.15 | 0.2505% | Sistem masih di bawah target, tetapi dekat dengan tachometer |
| 600 | 576.50 | 23.50 | 3.917% | 575.30 | 1.20 | 0.2082% | Error terhadap tachometer kecil |
| 700 | 690.50 | 9.50 | 1.357% | 688.60 | 1.90 | 0.2752% | Mulai mendekati target |
| 800 | 775.50 | 24.50 | 3.063% | 773.70 | 1.80 | 0.2321% | Stabil terhadap tachometer |
| 900 | 860.50 | 39.50 | 4.389% | 858.20 | 2.30 | 0.2673% | Masih di bawah target |
| 1000 | 987.50 | 12.50 | 1.250% | 984.10 | 3.40 | 0.3443% | Mendekati target |
| 1500 | 1481.50 | 18.50 | 1.233% | 1476.00 | 5.50 | 0.3712% | Stabil |
| 2000 | 1980.50 | 19.50 | 0.975% | 1972.50 | 8.00 | 0.4039% | Error target mulai <1% |
| 2500 | 2477.50 | 22.50 | 0.900% | 2468.50 | 9.00 | 0.3633% | Stabil |
| 3000 | 2996.00 | 4.00 | 0.133% | 2984.50 | 11.50 | 0.3838% | Sangat mendekati target |
| 3500 | 3511.00 | -11.00 | -0.314% | 3497.00 | 14.00 | 0.3987% | Sedikit overshoot |
| 4000 | 3984.50 | 15.50 | 0.388% | 3969.50 | 15.00 | 0.3765% | Stabil pada RPM tinggi |

Berdasarkan Table III, pengujian kedua menunjukkan peningkatan performa dibandingkan pengujian pertama. Pada pengujian pertama, overshoot RPM rendah masih terlihat jelas, misalnya target 100 RPM menghasilkan pembacaan sekitar 163 RPM. Pada pengujian kedua, rentang pengujian dimulai dari 500 RPM hingga 4000 RPM, dan hasilnya menunjukkan bahwa nilai RPM aktual lebih terkendali serta semakin mendekati target pada RPM menengah hingga tinggi. Error terhadap target masih relatif besar pada beberapa titik RPM rendah dan menengah, seperti 500 RPM dengan error 8.200% dan 900 RPM dengan error 4.389%. Namun, pada RPM yang lebih tinggi, error terhadap target menurun secara signifikan, misalnya 2000 RPM sebesar 0.975%, 2500 RPM sebesar 0.900%, 3000 RPM sebesar 0.133%, dan 4000 RPM sebesar 0.388%.

Jika dibandingkan dengan tachometer standar, hasil pengujian kedua menunjukkan kesesuaian yang sangat baik. Selisih antara pembacaan sistem dan tachometer standar berada pada kisaran kecil, yaitu sekitar 1.15 RPM pada target 500 RPM, 3.40 RPM pada target 1000 RPM, 8 RPM pada target 2000 RPM, 11.50 RPM pada target 3000 RPM, dan 15 RPM pada target 4000 RPM. Persentase error antara sistem dan tachometer standar juga relatif rendah, yaitu berada di sekitar 0.20% hingga 0.40%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai aktual belum selalu tepat terhadap target, pembacaan sistem sudah sangat dekat dengan pembacaan tachometer standar.

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.2, hubungan antara target RPM dan RPM aktual menunjukkan peningkatan linearitas dibandingkan pengujian pertama. Sementara itu, Gambar 4.3 menunjukkan bahwa kurva pembacaan sistem dan pembacaan tachometer standar memiliki kecenderungan yang hampir sama. Kondisi ini menandakan bahwa sistem sudah mampu membaca dan menghasilkan RPM dengan konsistensi yang lebih baik. Dengan kata lain, linear feedforward membuat hubungan antara target RPM dan PWM menjadi lebih proporsional, sehingga respons motor lebih mudah dikendalikan.

Dari sisi pembahasan teknis, peningkatan performa pada pengujian kedua dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu penggunaan linear feedforward, filtering yang lebih halus, dan boost PID. Linear feedforward membuat nilai PWM tidak lagi bergantung pada tabel manual seperti pada pengujian pertama, tetapi berubah secara lebih kontinu mengikuti target RPM. Hal ini membuat respons motor lebih stabil karena sinyal kontrol awal sudah lebih mendekati kebutuhan aktual motor.

Selain itu, perubahan filter dari EMA 0.2 + Moving Average 6 data menjadi EMA 0.1 + Moving Average 10 data membuat pembacaan RPM menjadi lebih halus. Nilai EMA yang lebih kecil menyebabkan data terbaru tidak langsung mendominasi hasil pembacaan, sehingga noise dari sensor optocoupler dapat ditekan. Moving Average dengan jumlah data yang lebih besar juga membantu meredam fluktuasi sesaat akibat getaran motor atau ketidakstabilan pulsa sensor. Dampaknya, sinyal masukan ke PID menjadi lebih stabil dan PID tidak mudah mengalami hunting.

Boost PID juga memberikan pengaruh terhadap kestabilan sistem. Pada pengujian pertama, PID penuh masih terlalu agresif sehingga koreksi terhadap error dapat menyebabkan overshoot. Pada pengujian kedua, PID dibuat lebih terkendali sehingga sistem tidak memberikan koreksi berlebihan ketika RPM sudah mendekati target. Oleh karena itu, pengujian kedua berhasil memperbaiki kelemahan pengujian pertama, terutama dalam hal linearitas, penurunan overshoot, dan kestabilan pembacaan RPM. Hal ini juga sesuai dengan analisis laporan yang menyatakan bahwa pada pengujian kedua linearitas meningkat, overshoot menurun, noise berkurang, dan kestabilan RPM membaik

### D. Adaptive Feedforward, Multilevel Filtering, and PWM Optimization Test Result

Pengujian ketiga dilakukan sebagai tahap optimasi akhir setelah kelemahan pada pengujian pertama dan kedua dianalisis. Pada tahap ini, sistem dikembangkan untuk memperoleh akurasi yang lebih tinggi, kestabilan RPM yang lebih baik, serta pembacaan yang lebih mendekati tachometer standar. Metode kontrol yang digunakan terdiri dari adaptive feedforward, boost PID, EMA 0.1, Moving Average 10 data, LCD filter, filtering bertingkat, dan optimasi PWM berbasis persen. Data hasil pengujian ketiga ditunjukkan pada Table IV, yang diambil dari Tabel 4.3 Hasil Pengujian Ketiga pada laporan. Grafik perbandingan pembacaan sistem terhadap tachometer standar ditunjukkan pada Gambar 4.4. Pada laporan, hasil pengujian ketiga dijelaskan sebagai performa terbaik dibandingkan pengujian sebelumnya, dengan error pada sebagian besar titik pengujian berada di bawah 1%.

TABLE IV
THIRD TEST RESULT USING ADAPTIVE FEEDFORWARD, MULTILEVEL FILTERING, AND PWM OPTIMIZATION

| Target RPM | System RPM | Error Target-System | Error (%) | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | ≈999.67 | ≈0.33 | ≈0.033% | Sangat mendekati target |
| 3000 | ≈2984.01 | ≈15.99 | ≈0.533% | Error rendah dan stabil |
| 4000 | ≈3959.68 | ≈40.32 | ≈1.008% | Sedikit di atas 1%, tetapi masih dekat dengan target |
| Other test points | — | — | <1% pada sebagian besar titik | Pembacaan sistem dan tachometer hampir berhimpit |

Berdasarkan Table IV, pengujian ketiga menunjukkan peningkatan performa paling signifikan dibandingkan pengujian pertama dan kedua. Pada pengujian pertama, sistem masih mengalami overshoot tinggi pada RPM rendah, sedangkan pada pengujian kedua linearitas dan kestabilan mulai meningkat. Pada pengujian ketiga, error sistem pada sebagian besar titik pengujian berhasil ditekan hingga berada di bawah 1%. Sebagai contoh, pada target 1000 RPM diperoleh error sekitar 0.033%, pada target 3000 RPM diperoleh error sekitar 0.533%, dan pada target 4000 RPM diperoleh error sekitar 1.008%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sistem sudah mampu menghasilkan RPM yang sangat dekat dengan nilai target dan tachometer standar.

Jika dibandingkan dengan tachometer standar, hasil pengujian ketiga menunjukkan kesesuaian yang sangat baik. Berdasarkan Gambar 4.4, kurva pembacaan sistem dan pembacaan tachometer hampir berhimpit pada seluruh titik pengujian. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya mampu menghasilkan RPM yang mendekati target, tetapi juga memiliki konsistensi pembacaan yang baik terhadap alat pembanding. Selain itu, laporan menyebutkan bahwa nilai standar deviasi pada pengujian ketiga sangat kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa kestabilan sistem juga meningkat dibandingkan dua pengujian sebelumnya.

Dari sisi pembahasan teknis, peningkatan performa pada pengujian ketiga dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu penggunaan adaptive feedforward, filtering bertingkat, dan optimasi PWM. Adaptive feedforward digunakan untuk mengoreksi karakteristik motor secara lebih akurat pada RPM rendah maupun RPM tinggi. Berbeda dengan linear feedforward pada pengujian kedua, adaptive feedforward tidak hanya menggunakan satu persamaan umum untuk seluruh rentang RPM, tetapi menyesuaikan sinyal kontrol berdasarkan karakteristik kerja motor. Hal ini penting karena motor DC memiliki respons yang tidak sepenuhnya linear pada seluruh rentang kecepatan. Pada RPM rendah, motor dipengaruhi oleh gesekan awal dan kebutuhan torsi minimum, sedangkan pada RPM tinggi motor mulai dipengaruhi oleh batas kemampuan mekanik dan suplai daya.

Selain itu, penggunaan filtering bertingkat membuat pembacaan RPM menjadi lebih stabil. Pada pengujian kedua, filter yang digunakan sudah mampu menurunkan noise melalui EMA 0.1 dan Moving Average 10 data. Pada pengujian ketiga, sistem ditambahkan LCD filter sehingga tampilan RPM menjadi lebih halus tanpa mengganggu proses kontrol utama. Dengan demikian, sinyal RPM yang masuk ke sistem kontrol tetap responsif, sedangkan nilai RPM yang ditampilkan pada LCD menjadi lebih stabil dan nyaman dibaca. Laporan juga menjelaskan bahwa filtering bertingkat membuat pembacaan RPM lebih stabil, PID lebih tenang, dan tampilan LCD lebih halus tanpa memengaruhi kontrol utama.

Optimasi PWM juga memberikan kontribusi penting dalam mengurangi overshoot, terutama pada RPM rendah. Pada pengujian sebelumnya, minimum PWM masih dapat menyebabkan motor berputar melebihi target karena motor membutuhkan nilai PWM tertentu untuk mulai bergerak. Pada pengujian ketiga, optimasi PWM dan penghilangan minimum PWM membantu mengurangi overshoot tersebut. Akibatnya, sistem menjadi lebih halus ketika mencapai set point dan tidak menghasilkan lonjakan kecepatan yang terlalu besar. Hal ini membuat performa pengujian ketiga lebih baik dibandingkan pengujian pertama dan kedua.

Secara keseluruhan, pengujian ketiga berhasil memperbaiki kelemahan pada dua tahap sebelumnya. Pada pengujian pertama, sistem masih mengalami overshoot RPM rendah, noise sensor, hunting PID, dan error yang cukup besar. Pada pengujian kedua, linearitas meningkat, overshoot menurun, dan kestabilan RPM membaik. Pada pengujian ketiga, akurasi meningkat lebih jauh, RPM rendah lebih stabil, error semakin kecil, dan pembacaan tachometer hampir identik dengan pembacaan sistem. Hal ini sesuai dengan Tabel 4.4, yang menunjukkan bahwa metode terbaik adalah kombinasi adaptive feedforward, boost PID, EMA 0.1 + Moving Average 10 data, dan LCD filter.

A comparison with previous studies was conducted to evaluate the scientific contribution of the proposed portable tachometer calibrator. Several previous studies have developed rotational speed measurement systems using different approaches, such as rotating magnetic field, electrostatic sensors, video-based tachometers, event-based vision sensors, smartphone-based motor speed measurement, and PWM-based DC motor control. However, most of these studies focused on speed measurement, condition monitoring, or motor control, rather than the development of a low-cost portable tachometer calibrator that can generate a stable RPM reference and compare it directly with a standard tachometer.

Arif et al. developed a tachometer calibration method based on a rotating magnetic field and reported high-accuracy speed measurement and tachometer calibration. However, the system required a rotating magnetic field setup and more complex instrumentation, making it less suitable for low-cost portable field calibration. Li et al. proposed a digital rotational speed measurement method using an electrostatic sensor for industrial condition monitoring in harsh environments, but the system was designed for speed monitoring rather than tachometer calibration. Paramo-Balsa et al. proposed a low-cost non-intrusive in-field motor speed measurement method based on smartphone audio analysis, which is practical for field measurement but does not generate a controlled RPM reference for tachometer calibration. Natili et al. proposed a video-tachometer methodology for wind turbine rotor speed measurement, but the approach relies on image processing and is more suitable for large rotating machinery applications. Azevedo et al. proposed an event-based angular speed measurement method using neuromorphic sensing for high-speed systems, but it requires a specialized sensor and is not intended as a low-cost calibration device.

In contrast, the proposed system integrates an Arduino Uno, OMRON EE-SX672 optocoupler sensor, RS795 DC motor, BTS7960B motor driver, PID control, adaptive feedforward, EMA, Moving Average Filter, LCD filter, and PWM optimization into a single portable device. The system was evaluated through three testing stages. Based on Table 4.3 and Fig. 4.4, the third testing method produced the best performance, with most errors below 1%, including approximately 0.033% at 1000 RPM, 0.533% at 3000 RPM, and 1.008% at 4000 RPM. Therefore, the main contribution of this study is not only RPM measurement, but also the development of a low-cost RPM reference source for portable tachometer calibration.

TABLE V

COMPARISON BETWEEN THE PROPOSED SYSTEM AND PREVIOUS STUDIES

| Study | Method / Sensor | Main Objective | Reported Advantage | Limitation | Comparison with Proposed System |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arif et al. | Rotating magnetic field | Tachometer calibration | High-accuracy tachometer calibration | Requires complex instrumentation and rotating magnetic field setup | Proposed system is simpler, low-cost, and portable |
| Li et al. | Electrostatic sensor | Rotational speed measurement for condition monitoring | Suitable for industrial harsh environments | Focused on monitoring, not tachometer calibration | Proposed system functions as RPM reference and calibration medium |
| Paramo-Balsa et al. | Smartphone audio/spectral analysis | Low-cost in-field motor speed measurement | Non-intrusive and practical for field measurement | Does not generate controlled RPM reference | Proposed system generates controlled RPM using motor and PWM |
| Natili et al. | Video-tachometer/image processing | Wind turbine rotor speed measurement | Suitable for large rotating machinery | Requires camera and image processing | Proposed system uses simpler optocoupler-based pulse detection |
| Azevedo et al. | Event-based vision sensor | Angular speed measurement | High temporal resolution for high-speed systems | Requires specialized neuromorphic sensor | Proposed system uses low-cost embedded hardware |
| Proposed system | Arduino Uno + optocoupler + PID + adaptive feedforward + multilevel filtering | Portable tachometer calibration | Error mostly below 1%, portable, low-cost, and directly compared with tachometer standard | Still limited by motor and mechanical stability | Designed specifically as portable tachometer calibrator |

Based on Table V, the proposed system has several advantages compared with previous studies. First, the system is specifically designed as a tachometer calibrator, not merely as an RPM measuring device. Second, the use of Arduino Uno and optocoupler makes the system more economical and easier to reproduce than systems based on specialized sensors or complex laboratory equipment. Third, the integration of adaptive feedforward and multilevel filtering enables the system to generate a more stable RPM reference. The proposed method achieved most error values below 1% in the best testing configuration, which indicates that the system is feasible as an alternative low-cost portable tachometer calibrator.

### F. Limitations

Although the proposed tachometer calibrator demonstrated good performance in the third testing stage, several limitations were still observed. First, the system performance is affected by the mechanical stability of the motor shaft, rotating disc, and motor mounting. At high RPM, vibration or slight imbalance in the rotating disc may influence pulse detection and RPM stability. Therefore, the mechanical structure needs to be improved using a more rigid motor holder, more precise shaft alignment, and a balanced rotating disc.

Second, the system parameters are specific to the hardware configuration used in this study. The adaptive feedforward constants, PID gains, PWM limits, EMA coefficient, and Moving Average window size were adjusted based on the RS795 DC motor, BTS7960B driver, and optocoupler configuration. If the motor, driver, sensor, or mechanical load is changed, the control parameters may need to be retuned.

Third, the system has not yet been equipped with automatic data logging. The measurement results are displayed on the LCD and compared with the tachometer standard, but the data are not automatically stored in a computer or database. This limits the ability to perform long-term analysis, uncertainty evaluation, and calibration report generation.

Fourth, the testing was performed under a limited experimental condition and did not include variations in environmental factors such as ambient light intensity, temperature, humidity, and long-duration operation. Since the system uses an optical sensor, changes in light condition, dust, or sensor alignment may affect pulse detection. Therefore, future work should include environmental robustness testing and uncertainty analysis.

Fifth, the proposed system is still limited to RPM calibration using a motor-based rotating disc. Although it can be used as a practical portable calibrator, it has not yet been certified as a formal metrological standard. For industrial calibration applications, further validation against a traceable calibration standard is required.

Overall, these limitations do not reduce the main contribution of the study, but they provide directions for future research. Future development should focus on improving the mechanical structure, adding automatic data logging, implementing IoT-based monitoring, applying auto-tuning PID or fuzzy-PID control, and performing uncertainty analysis to strengthen the system for formal calibration applications.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun alat kalibrator tachometer portabel berbasis mikrokontroler Arduino Uno dengan sensor optocoupler OMRON EE-SX672. Masalah utama yang diselesaikan adalah keterbatasan alat kalibrator tachometer konvensional yang umumnya berukuran besar, mahal, kurang praktis dibawa ke lapangan, dan belum tersedia dalam bentuk sistem sederhana berbasis mikrokontroler yang ekonomis serta mudah digunakan. Alat ini dirancang agar dapat menghasilkan putaran referensi dalam satuan RPM, membaca kecepatan putaran motor DC, dan membandingkannya dengan tachometer standar untuk kebutuhan kalibrasi di lapangan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem kalibrator tachometer yang dikembangkan mampu bekerja dengan stabil dan akurat. Pengujian dilakukan dalam tiga tahap. Pada pengujian pertama, sistem masih mengalami overshoot pada RPM rendah. Pada pengujian kedua, linearitas dan kestabilan mulai meningkat setelah diterapkan linear feedforward dan filtering yang lebih halus. Pada pengujian ketiga, sistem menghasilkan performa terbaik dengan penerapan adaptive feedforward, filtering bertingkat, LCD filter, dan optimasi PWM. Hasil terbaik menunjukkan bahwa sebagian besar nilai error berada di bawah 1%, dengan contoh error sekitar 0,033% pada 1000 RPM, 0,533% pada 3000 RPM, dan sekitar 1,008% pada 4000 RPM. Pembacaan sistem juga hampir berhimpit dengan tachometer standar, sehingga alat dinilai layak digunakan sebagai kalibrator tachometer portabel.

Keterbatasan alat saat ini terletak pada aspek mekanik dan fitur pendukung. Kestabilan putaran motor masih dapat dipengaruhi oleh getaran poros, dudukan motor, kopling, dan keseimbangan piringan, terutama pada RPM tinggi. Selain itu, sistem masih bergantung pada parameter kontrol yang disesuaikan dengan motor, driver, dan sensor yang digunakan, sehingga jika komponen diganti maka parameter PID dan feedforward perlu disetel ulang. Alat juga belum dilengkapi fitur penyimpanan data otomatis, monitoring berbasis komputer atau IoT, serta belum dilakukan analisis ketidakpastian pengukuran secara metrologis.

REFERENCE

[1]	S. J. Arif, M. S. J. Asghar, and A. Sarwar, “Measurement of Speed and Calibration of Tachometers Using Rotating Magnetic Field,” IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 63, no. 4, pp. 848–858, Apr. 2014, doi: 10.1109/TIM.2013.2283136.

[2]	B. Xin et al., “Wide-Temperature-Range Tachometer Based on a Magnetoelectric Composite,” Sensors, vol. 25, no. 3, p. 829, Jan. 2025, doi: 10.3390/s25030829.

[3]	L. Li, H. Hu, Y. Qin, and K. Tang, “Digital Approach to Rotational Speed Measurement Using an Electrostatic Sensor,” Sensors, vol. 19, no. 11, p. 2540, Jun. 2019, doi: 10.3390/s19112540.

[4]	G. O. D. A. Azevedo, B. J. T. Fernandes, L. H. D. S. Silva, A. Freire, R. P. De Araújo, and F. Cruz, “Event-Based Angular Speed Measurement and Movement Monitoring,” Sensors, vol. 22, no. 20, p. 7963, Oct. 2022, doi: 10.3390/s22207963.

[5]	A. W. Nasir, I. Kasireddy, and A. K. Singh, “Real Time Speed Control of a DC Motor Based on its Integer and Non-Integer Models Using PWM Signal,” Eng. Technol. Appl. Sci. Res., vol. 7, no. 5, pp. 1974–1979, Oct. 2017, doi: 10.48084/etasr.1292.